## Procedure
Condition du test
Le test consiste a comparer 4 Thermo Boutons 22T sans protection et avec 3 types de protection
Les 4 enregistreurs sont placés successivement dans 3 bains d'étalonnage dont les consignes de température sont respectivement de 80, 100 et 120°C
On mesure ensuite le temps nécessaire pour que chaque enregistreur atteigne la valeur cible stabilisée moins la précision de l'enregistreur
Tests Conditions
The test aims to compare 4 Thermo Buttons 22T, one without protection and 3 others using 3 means of protections
The 4 loggers are succesively placed in 3 different calibration baths, respectively at 80, 100 and 120°C
We then measure the time needed for each of them to reach the stabilised target temperature, less the accuracy of the logger

## Response Time
Temps de réponse - Response Time 22 T
Fréquence de mesure / sample rate |  | 0:00
20 --> 80°C
Sample | Type | Nb Measures | Difference with 1 | Response Time | Difference with 1
1 | Without protection | 6 |  | 0:02
2 | iBee | 9 | 3 | 0:03 | 0:01
3 | With stainless steel capsule | 17 | 11 | 0:06 | 0:04
4 | With DAL0096 capsule | 27 | 21 | 0:09 | 0:07
80 --> 100°C
Sample | Type | Nb Measures | Difference with 1 | Time | Difference with 1
1 | Without protection | 6 |  | 0:02
2 | iBee | 8 | 2 | 0:03 | 0:01
3 | With stainless steel capsule | 17 | 11 | 0:06 | 0:04
4 | With DAL0096 capsule | 25 | 19 | 0:08 | 0:06
100 --> 120°C
Sample | Type | Nb Measures | Difference with 1 | Time | Difference with 1
1 | Without protection | 7 |  | 0:02
2 | iBee | 10 | 3 | 0:03 | 0:01
3 | With stainless steel capsule | 16 | 9 | 0:05 | 0:03
4 | With DAL0096 capsule | 27 | 20 | 0:09 | 0:07
Note : | Le temps de réponse est le temps nécessaire pour atteindre la température stabilisée moins la précsion de l'enregsitreur (0,5°C)
The response time is the time need to reach the stabilised température less the accuracy of the logger (0,5°)

## All in One
offset | Bain d'étalonnage Calibration bath | 9400000036A1EB41 Without Protection | 640000002C645441 Ibee 22T | EF0000004611BD41 With Stainless steel capsule | 8A0000002987C941 With DAL0096 capsule
|  | 1 | 2 | 3 | 4
11 | 79.8377 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 23
12 | 79.8377 | 51.8 | 38.8 | 31.7 | 24.3
13 | 79.8377 | 70.4 | 58.2 | 44 | 29.6
14 | 79.8377 | 76.7 | 68.5 | 53.1 | 36.5
15 | 79.8377 | 78.9 | 73.9 | 59.9 | 43.4
16 | 79.8377 | 79.6 | 76.8 | 65.1 | 49.5
17 | 79.8377 | 79.9 | 78.4 | 68.9 | 54.8
18 | 79.8377 | 80 | 79.2 | 71.7 | 59.2
19 | 79.8377 | 80 | 79.5 | 73.8 | 63
20 | 79.8377 | 80.1 | 79.8 | 75.5 | 66.1
21 | 79.8377 | 80.1 | 79.9 | 76.6 | 68.6
22 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 77.5 | 70.7
23 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 78.1 | 72.4
24 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 78.6 | 73.8
25 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79 | 75
26 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.2 | 75.9
27 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.4 | 76.7
28 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.5 | 77.3
29 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.6 | 77.8
30 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.7 | 78.3
31 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.8 | 78.6
32 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.8 | 78.8
33 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.8 | 79.1
34 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 79.3
35 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 79.4
36 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 79.5
37 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 79.6
38 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 79.7
39 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 79.8
40 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 79.8
41 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 79.9
42 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 79.9
43 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 79.9
44 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 79.9
45 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80
46 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80
47 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80
48 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80
49 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80
50 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
51 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
52 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
53 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
54 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
55 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
56 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
57 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
58 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
59 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
60 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
61 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
62 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
63 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
64 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
65 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
66 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
67 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
68 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
69 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
70 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
71 | 79.8377 | 80.1 | 80.1 | 79.9 | 80.1
72 | 79.8377 | 80.1 | 80.1 | 79.9 | 80.1
73 | 79.8377 | 80.1 | 80.1 | 79.9 | 80.1
74 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
75 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
76 | 79.8377 | 80.1 | 80.1 | 79.9 | 80.1
77 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
78 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
79 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
80 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
81 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
82 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
83 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
84 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
85 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
86 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
87 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
88 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
89 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
90 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
91 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
92 | 79.8377 | 80.1 | 80.1 | 79.9 | 80.1
93 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
94 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
95 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
96 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
97 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
98 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
99 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
100 | 79.8377 | 80.1 | 80 | 79.9 | 80.1
101 | 100.0133 | 72.2 | 76.8 | 79.3 | 79.9
102 | 100.0133 | 65.4 | 70.8 | 77.9 | 78.8
103 | 100.0133 | 83.1 | 78.7 | 80.1 | 78.3
104 | 100.0133 | 92.3 | 86.9 | 83.7 | 79.5
105 | 100.0133 | 96.6 | 92.2 | 87.2 | 81.6
106 | 100.0133 | 98.5 | 95.4 | 90.2 | 83.8
107 | 100.0133 | 99.4 | 97.3 | 92.6 | 86
108 | 100.0133 | 99.8 | 98.4 | 94.4 | 88
109 | 100.0133 | 100 | 99.1 | 95.7 | 89.8
110 | 100.0133 | 100.1 | 99.6 | 96.8 | 91.3
111 | 100.0133 | 100.1 | 99.8 | 97.5 | 92.7
112 | 100.0133 | 100.2 | 100 | 98.2 | 93.8
113 | 100.0133 | 100.2 | 100.1 | 98.6 | 94.8
114 | 100.0133 | 100.2 | 100.1 | 99 | 95.7
115 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 99.2 | 96.3
116 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 99.4 | 97
117 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 99.5 | 97.5
118 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 99.7 | 97.9
119 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 99.7 | 98.3
120 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 99.8 | 98.6
121 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 99.8 | 98.8
122 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 99.9 | 99.1
123 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 99.9 | 99.3
124 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 99.4
125 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 99.5
126 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 99.6
127 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 99.8
128 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 99.8
129 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 99.9
130 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 99.9
131 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100
132 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100
133 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.1
134 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.1
135 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.1
136 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.1
137 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.1
138 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
139 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
140 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
141 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
142 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
143 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
144 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
145 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
146 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
147 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
148 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
149 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
150 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
151 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
152 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
153 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
154 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
155 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
156 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
157 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
158 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
159 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
160 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
161 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
162 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
163 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
164 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
165 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
166 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
167 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
168 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
169 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
170 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
171 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
172 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
173 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
174 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
175 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
176 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
177 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
178 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
179 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
180 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
181 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
182 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
183 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
184 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
185 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
186 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
187 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
188 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
189 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
190 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
191 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
192 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
193 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
194 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
195 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
196 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
197 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
198 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
199 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
200 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
201 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
202 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
203 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
204 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
205 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
206 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
207 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
208 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
209 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
210 | 100.0133 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100.2
211 | 120.001 | 99.8 | 100.1 | 100 | 100.2
212 | 120.001 | 107.4 | 103.5 | 101.6 | 100.4
213 | 120.001 | 113.1 | 108.7 | 104.6 | 101.7
214 | 120.001 | 116.3 | 112.5 | 107.5 | 103.4
215 | 120.001 | 118 | 115.1 | 110.1 | 105.3
216 | 120.001 | 118.9 | 116.9 | 112.2 | 107.1
217 | 120.001 | 119.5 | 118 | 114 | 108.8
218 | 120.001 | 119.7 | 118.7 | 115.3 | 110.3
219 | 120.001 | 119.8 | 119.1 | 116.4 | 111.6
220 | 120.001 | 119.9 | 119.5 | 117.1 | 112.8
221 | 120.001 | 120 | 119.6 | 117.7 | 113.8
222 | 120.001 | 120 | 119.8 | 118.2 | 114.7
223 | 120.001 | 120 | 119.8 | 118.6 | 115.5
224 | 120.001 | 120 | 119.9 | 118.8 | 116.1
225 | 120.001 | 120 | 120 | 119 | 116.7
226 | 120.001 | 120 | 120 | 119.2 | 117.2
227 | 120.001 | 120 | 120 | 119.3 | 117.6
228 | 120.001 | 120 | 120 | 119.4 | 117.9
229 | 120.001 | 120 | 120 | 119.5 | 118.3
230 | 120.001 | 120 | 120 | 119.5 | 118.6
231 | 120.001 | 120 | 120 | 119.5 | 118.8
232 | 120.001 | 120 | 120 | 119.5 | 119
233 | 120.001 | 120 | 120 | 119.6 | 119.2
234 | 120.001 | 120 | 120 | 119.6 | 119.3
235 | 120.001 | 120 | 120 | 119.6 | 119.4
236 | 120.001 | 120 | 120 | 119.6 | 119.5
237 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 119.7
238 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 119.7
239 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 119.8
240 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 119.8
241 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 119.9
242 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120
243 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120
244 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120
245 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.1
246 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.1
247 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.1
248 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.1
249 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
250 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
251 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
252 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
253 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
254 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
255 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
256 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
257 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
258 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
259 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
260 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
261 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
262 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
263 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
264 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
265 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
266 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
267 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
268 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
269 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
270 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
271 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
272 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
273 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
274 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
275 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
276 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
277 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
278 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
279 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
280 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
281 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
282 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
283 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
284 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
285 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
286 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
287 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
288 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
289 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
290 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
291 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
292 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
293 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
294 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
295 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
296 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
297 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
298 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
299 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
300 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
301 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
302 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
303 | 120.001 | 120 | 120 | 119.7 | 120.2
304 | 120.001 | 119.9 | 120 | 119.7 | 120.2
305 | 120.001 | 116.5 | 117.2 | 119.1 | 120
306 | 120.001 | 112.2 | 111.2 | 117.7 | 119.4
307 | 120.001 | 108.3 | 104.3 | 115.8 | 118
308 | 120.001 | 104.4 | 97.6 | 113.7 | 116.1
309 | 120.001 | 100.6 | 91.2 | 111.2 | 114
310 | 120.001 | 97 | 85.2 | 108.7 | 111.5
311 | 120.001 | 93.2 | 79.8 | 106.1 | 109
312 | 120.001 | 87.5 | 74.8 | 103.3 | 106.3
313 | 120.001 | 67.5 | 66.2 | 94.1 | 102.2
314 | 120.001 | 60.9 | 58.9 | 85.6 | 96.7
315 | 120.001 | 58.1 | 53.7 | 78.1 | 91.1
316 | 120.001 | 47.3 | 50.2 | 72.7 | 86.2
317 | 120.001 | 42.1 | 47.4 | 68.4 | 82.1

## Wihout protection
Relevé du Thermobouton : 9400000036A1EB41
Date de la relève : 26/11/2015 10:34:44
Date | Heure | Température
26/11/2015 | 08:37:55 | 22.9 | Numéro de Série | 9400000036A1EB41
26/11/2015 | 08:38:15 | 22.8 | Type de ThermoBouton | 22T, 8K 0/+125°C
26/11/2015 | 08:38:35 | 22.8 | Résolution | 0.1
26/11/2015 | 08:38:55 | 22.8 | Etat de la mission | En Arrêt
26/11/2015 | 08:39:15 | 22.8 | Début de la mission | 26/11/2015 08:37:55
26/11/2015 | 08:39:35 | 22.8 | Ré-écriture sur mémoire pleine | impossible
26/11/2015 | 08:39:55 | 22.8 |  | non réalisé
26/11/2015 | 08:40:15 | 22.8 | Démarrage si dépassement d'une alarme | non
26/11/2015 | 08:40:35 | 22.8 | Unité de mesure | °C
26/11/2015 | 08:40:55 | 22.8 | Horloge temps réel du PC | 26/11/2015 10:40:11
26/11/2015 | 08:41:15 | 22.8 | Horloge temps réel du Bouton | 26/11/2015 10:34:44
26/11/2015 | 08:41:35 | 22.8 | Echantillons depuis le début de la mission | 351
26/11/2015 | 08:41:55 | 22.8 | Echantillons depuis la mise en service du Bouton | 961
26/11/2015 | 08:42:15 | 22.8 | Compte à rebours | 0 Mins
26/11/2015 | 08:42:35 | 22.8 | Fréquence de mesure | 20 Secs
26/11/2015 | 08:42:55 | 22.8 | Alarme Basse | 0
26/11/2015 | 08:43:15 | 22.8 | Tempo Basse | 0 Secs
26/11/2015 | 08:43:35 | 22.8 | Alarme Haute | 125
26/11/2015 | 08:43:55 | 22.8 | Tempo Haute | 0 Secs
26/11/2015 | 08:44:15 | 22.8
26/11/2015 | 08:44:35 | 22.8 | Information sur la mission :
26/11/2015 | 08:44:55 | 23
26/11/2015 | 08:45:15 | 23
26/11/2015 | 08:45:35 | 23
26/11/2015 | 08:45:55 | 23
26/11/2015 | 08:46:15 | 22.9
26/11/2015 | 08:46:35 | 22.9
26/11/2015 | 08:46:55 | 22.9
26/11/2015 | 08:47:15 | 22.8
26/11/2015 | 08:47:35 | 22.8
26/11/2015 | 08:47:55 | 22.8
26/11/2015 | 08:48:15 | 22.8
26/11/2015 | 08:48:35 | 22.8
26/11/2015 | 08:48:55 | 22.8
26/11/2015 | 08:49:15 | 22.8
26/11/2015 | 08:49:35 | 22.8
26/11/2015 | 08:49:55 | 22.8
26/11/2015 | 08:50:15 | 22.8
26/11/2015 | 08:50:35 | 22.8
26/11/2015 | 08:50:55 | 22.8
26/11/2015 | 08:51:15 | 22.8
26/11/2015 | 08:51:35 | 22.8
26/11/2015 | 08:51:55 | 22.8
26/11/2015 | 08:52:15 | 22.8
26/11/2015 | 08:52:35 | 22.8
26/11/2015 | 08:52:55 | 51.8
26/11/2015 | 08:53:15 | 70.4
26/11/2015 | 08:53:35 | 76.7
26/11/2015 | 08:53:55 | 78.9
26/11/2015 | 08:54:15 | 79.6
26/11/2015 | 08:54:35 | 79.9
26/11/2015 | 08:54:55 | 80
26/11/2015 | 08:55:15 | 80
26/11/2015 | 08:55:35 | 80.1
26/11/2015 | 08:55:55 | 80.1
26/11/2015 | 08:56:15 | 80.1
26/11/2015 | 08:56:35 | 80.1
26/11/2015 | 08:56:55 | 80.1
26/11/2015 | 08:57:15 | 80.1
26/11/2015 | 08:57:35 | 80.1
26/11/2015 | 08:57:55 | 80.1
26/11/2015 | 08:58:15 | 80.1
26/11/2015 | 08:58:35 | 80.1
26/11/2015 | 08:58:55 | 80.1
26/11/2015 | 08:59:15 | 80.1
26/11/2015 | 08:59:35 | 80.1
26/11/2015 | 08:59:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:00:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:00:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:00:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:01:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:01:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:01:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:02:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:02:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:02:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:03:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:03:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:03:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:04:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:04:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:04:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:05:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:05:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:05:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:06:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:06:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:06:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:07:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:07:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:07:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:08:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:08:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:08:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:09:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:09:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:09:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:10:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:10:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:10:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:11:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:11:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:11:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:12:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:12:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:12:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:13:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:13:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:13:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:14:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:14:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:14:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:15:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:15:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:15:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:16:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:16:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:16:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:17:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:17:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:17:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:18:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:18:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:18:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:19:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:19:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:19:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:20:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:20:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:20:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:21:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:21:35 | 80.1
26/11/2015 | 09:21:55 | 80.1
26/11/2015 | 09:22:15 | 80.1
26/11/2015 | 09:22:35 | 72.2
26/11/2015 | 09:22:55 | 65.4
26/11/2015 | 09:23:15 | 83.1
26/11/2015 | 09:23:35 | 92.3
26/11/2015 | 09:23:55 | 96.6
26/11/2015 | 09:24:15 | 98.5
26/11/2015 | 09:24:35 | 99.4
26/11/2015 | 09:24:55 | 99.8
26/11/2015 | 09:25:15 | 100
26/11/2015 | 09:25:35 | 100.1
26/11/2015 | 09:25:55 | 100.1
26/11/2015 | 09:26:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:26:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:26:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:27:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:27:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:27:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:28:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:28:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:28:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:29:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:29:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:29:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:30:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:30:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:30:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:31:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:31:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:31:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:32:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:32:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:32:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:33:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:33:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:33:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:34:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:34:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:34:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:35:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:35:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:35:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:36:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:36:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:36:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:37:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:37:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:37:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:38:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:38:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:38:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:39:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:39:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:39:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:40:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:40:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:40:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:41:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:41:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:41:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:42:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:42:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:42:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:43:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:43:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:43:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:44:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:44:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:44:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:45:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:45:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:45:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:46:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:46:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:46:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:47:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:47:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:47:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:48:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:48:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:48:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:49:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:49:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:49:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:50:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:50:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:50:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:51:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:51:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:51:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:52:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:52:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:52:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:53:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:53:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:53:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:54:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:54:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:54:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:55:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:55:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:55:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:56:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:56:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:56:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:57:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:57:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:57:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:58:15 | 100.2
26/11/2015 | 09:58:35 | 100.2
26/11/2015 | 09:58:55 | 100.2
26/11/2015 | 09:59:15 | 99.8
26/11/2015 | 09:59:35 | 107.4
26/11/2015 | 09:59:55 | 113.1
26/11/2015 | 10:00:15 | 116.3
26/11/2015 | 10:00:35 | 118
26/11/2015 | 10:00:55 | 118.9
26/11/2015 | 10:01:15 | 119.5
26/11/2015 | 10:01:35 | 119.7
26/11/2015 | 10:01:55 | 119.8
26/11/2015 | 10:02:15 | 119.9
26/11/2015 | 10:02:35 | 120
26/11/2015 | 10:02:55 | 120
26/11/2015 | 10:03:15 | 120
26/11/2015 | 10:03:35 | 120
26/11/2015 | 10:03:55 | 120
26/11/2015 | 10:04:15 | 120
26/11/2015 | 10:04:35 | 120
26/11/2015 | 10:04:55 | 120
26/11/2015 | 10:05:15 | 120
26/11/2015 | 10:05:35 | 120
26/11/2015 | 10:05:55 | 120
26/11/2015 | 10:06:15 | 120
26/11/2015 | 10:06:35 | 120
26/11/2015 | 10:06:55 | 120
26/11/2015 | 10:07:15 | 120
26/11/2015 | 10:07:35 | 120
26/11/2015 | 10:07:55 | 120
26/11/2015 | 10:08:15 | 120
26/11/2015 | 10:08:35 | 120
26/11/2015 | 10:08:55 | 120
26/11/2015 | 10:09:15 | 120
26/11/2015 | 10:09:35 | 120
26/11/2015 | 10:09:55 | 120
26/11/2015 | 10:10:15 | 120
26/11/2015 | 10:10:35 | 120
26/11/2015 | 10:10:55 | 120
26/11/2015 | 10:11:15 | 120
26/11/2015 | 10:11:35 | 120
26/11/2015 | 10:11:55 | 120
26/11/2015 | 10:12:15 | 120
26/11/2015 | 10:12:35 | 120
26/11/2015 | 10:12:55 | 120
26/11/2015 | 10:13:15 | 120
26/11/2015 | 10:13:35 | 120
26/11/2015 | 10:13:55 | 120
26/11/2015 | 10:14:15 | 120
26/11/2015 | 10:14:35 | 120
26/11/2015 | 10:14:55 | 120
26/11/2015 | 10:15:15 | 120
26/11/2015 | 10:15:35 | 120
26/11/2015 | 10:15:55 | 120
26/11/2015 | 10:16:15 | 120
26/11/2015 | 10:16:35 | 120
26/11/2015 | 10:16:55 | 120
26/11/2015 | 10:17:15 | 120
26/11/2015 | 10:17:35 | 120
26/11/2015 | 10:17:55 | 120
26/11/2015 | 10:18:15 | 120
26/11/2015 | 10:18:35 | 120
26/11/2015 | 10:18:55 | 120
26/11/2015 | 10:19:15 | 120
26/11/2015 | 10:19:35 | 120
26/11/2015 | 10:19:55 | 120
26/11/2015 | 10:20:15 | 120
26/11/2015 | 10:20:35 | 120
26/11/2015 | 10:20:55 | 120
26/11/2015 | 10:21:15 | 120
26/11/2015 | 10:21:35 | 120
26/11/2015 | 10:21:55 | 120
26/11/2015 | 10:22:15 | 120
26/11/2015 | 10:22:35 | 120
26/11/2015 | 10:22:55 | 120
26/11/2015 | 10:23:15 | 120
26/11/2015 | 10:23:35 | 120
26/11/2015 | 10:23:55 | 120
26/11/2015 | 10:24:15 | 120
26/11/2015 | 10:24:35 | 120
26/11/2015 | 10:24:55 | 120
26/11/2015 | 10:25:15 | 120
26/11/2015 | 10:25:35 | 120
26/11/2015 | 10:25:55 | 120
26/11/2015 | 10:26:15 | 120
26/11/2015 | 10:26:35 | 120
26/11/2015 | 10:26:55 | 120
26/11/2015 | 10:27:15 | 120
26/11/2015 | 10:27:35 | 120
26/11/2015 | 10:27:55 | 120
26/11/2015 | 10:28:15 | 120
26/11/2015 | 10:28:35 | 120
26/11/2015 | 10:28:55 | 120
26/11/2015 | 10:29:15 | 120
26/11/2015 | 10:29:35 | 120
26/11/2015 | 10:29:55 | 120
26/11/2015 | 10:30:15 | 119.9
26/11/2015 | 10:30:35 | 116.5
26/11/2015 | 10:30:55 | 112.2
26/11/2015 | 10:31:15 | 108.3
26/11/2015 | 10:31:35 | 104.4
26/11/2015 | 10:31:55 | 100.6
26/11/2015 | 10:32:15 | 97
26/11/2015 | 10:32:35 | 93.2
26/11/2015 | 10:32:55 | 87.5
26/11/2015 | 10:33:15 | 67.5
26/11/2015 | 10:33:35 | 60.9
26/11/2015 | 10:33:55 | 58.1
26/11/2015 | 10:34:15 | 47.3
26/11/2015 | 10:34:35 | 42.1

## iBee 22T
Relevé du Thermobouton : 8A0000002987C941
Date de la relève : 26/11/2015 10:36:23
Date | Heure | Température
26/11/2015 | 08:36:02 | 22.5 | Numéro de Série | 8A0000002987C941
26/11/2015 | 08:36:22 | 22.9 | Type de ThermoBouton | 22T, 8K 0/+125°C
26/11/2015 | 08:36:42 | 23.6 | Résolution | 0.1
26/11/2015 | 08:37:02 | 23.8 | Etat de la mission | En cours
26/11/2015 | 08:37:22 | 23.7 | Début de la mission | 26/11/2015 08:36:02
26/11/2015 | 08:37:42 | 23.6 | Ré-écriture sur mémoire pleine | impossible
26/11/2015 | 08:38:02 | 23.5 |  | non réalisé
26/11/2015 | 08:38:22 | 23.4 | Démarrage si dépassement d'une alarme | non
26/11/2015 | 08:38:42 | 23.4 | Unité de mesure | °C
26/11/2015 | 08:39:02 | 23.4 | Horloge temps réel du PC | 26/11/2015 10:36:23
26/11/2015 | 08:39:22 | 23.3 | Horloge temps réel du Bouton | 26/11/2015 10:36:23
26/11/2015 | 08:39:42 | 23.3 | Echantillons depuis le début de la mission | 362
26/11/2015 | 08:40:02 | 23.3 | Echantillons depuis la mise en service du Bouton | 135368
26/11/2015 | 08:40:22 | 23.3 | Compte à rebours | 0 Mins
26/11/2015 | 08:40:42 | 23.2 | Fréquence de mesure | 20 Secs
26/11/2015 | 08:41:02 | 23.2 | Alarme Basse | 0
26/11/2015 | 08:41:22 | 23.2 | Tempo Basse | 0 Secs
26/11/2015 | 08:41:42 | 23.2 | Alarme Haute | 125
26/11/2015 | 08:42:02 | 23.2 | Tempo Haute | 0 Secs
26/11/2015 | 08:42:22 | 23.1
26/11/2015 | 08:42:42 | 23.1 | Information sur la mission :
26/11/2015 | 08:43:02 | 23.2
26/11/2015 | 08:43:22 | 23.1
26/11/2015 | 08:43:42 | 23.1
26/11/2015 | 08:44:02 | 23.1
26/11/2015 | 08:44:22 | 23.1
26/11/2015 | 08:44:42 | 23.1
26/11/2015 | 08:45:02 | 23.1
26/11/2015 | 08:45:22 | 23.1
26/11/2015 | 08:45:42 | 23.1
26/11/2015 | 08:46:02 | 23.1
26/11/2015 | 08:46:22 | 23.1
26/11/2015 | 08:46:42 | 23.1
26/11/2015 | 08:47:02 | 23.1
26/11/2015 | 08:47:22 | 23.1
26/11/2015 | 08:47:42 | 23.1
26/11/2015 | 08:48:02 | 23.1
26/11/2015 | 08:48:22 | 23.1
26/11/2015 | 08:48:42 | 23
26/11/2015 | 08:49:02 | 23
26/11/2015 | 08:49:22 | 23
26/11/2015 | 08:49:42 | 23
26/11/2015 | 08:50:02 | 23
26/11/2015 | 08:50:22 | 23
26/11/2015 | 08:50:42 | 23
26/11/2015 | 08:51:02 | 23
26/11/2015 | 08:51:22 | 23
26/11/2015 | 08:51:42 | 23
26/11/2015 | 08:52:02 | 23
26/11/2015 | 08:52:22 | 23
26/11/2015 | 08:52:42 | 23
26/11/2015 | 08:53:02 | 24.3
26/11/2015 | 08:53:22 | 29.6
26/11/2015 | 08:53:42 | 36.5
26/11/2015 | 08:54:02 | 43.4
26/11/2015 | 08:54:22 | 49.5
26/11/2015 | 08:54:42 | 54.8
26/11/2015 | 08:55:02 | 59.2
26/11/2015 | 08:55:22 | 63
26/11/2015 | 08:55:42 | 66.1
26/11/2015 | 08:56:02 | 68.6
26/11/2015 | 08:56:22 | 70.7
26/11/2015 | 08:56:42 | 72.4
26/11/2015 | 08:57:02 | 73.8
26/11/2015 | 08:57:22 | 75
26/11/2015 | 08:57:42 | 75.9
26/11/2015 | 08:58:02 | 76.7
26/11/2015 | 08:58:22 | 77.3
26/11/2015 | 08:58:42 | 77.8
26/11/2015 | 08:59:02 | 78.3
26/11/2015 | 08:59:22 | 78.6
26/11/2015 | 08:59:42 | 78.8
26/11/2015 | 09:00:02 | 79.1
26/11/2015 | 09:00:22 | 79.3
26/11/2015 | 09:00:42 | 79.4
26/11/2015 | 09:01:02 | 79.5
26/11/2015 | 09:01:22 | 79.6
26/11/2015 | 09:01:42 | 79.7
26/11/2015 | 09:02:02 | 79.8
26/11/2015 | 09:02:22 | 79.8
26/11/2015 | 09:02:42 | 79.9
26/11/2015 | 09:03:02 | 79.9
26/11/2015 | 09:03:22 | 79.9
26/11/2015 | 09:03:42 | 79.9
26/11/2015 | 09:04:02 | 80
26/11/2015 | 09:04:22 | 80
26/11/2015 | 09:04:42 | 80
26/11/2015 | 09:05:02 | 80
26/11/2015 | 09:05:22 | 80
26/11/2015 | 09:05:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:06:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:06:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:06:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:07:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:07:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:07:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:08:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:08:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:08:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:09:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:09:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:09:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:10:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:10:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:10:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:11:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:11:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:11:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:12:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:12:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:12:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:13:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:13:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:13:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:14:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:14:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:14:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:15:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:15:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:15:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:16:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:16:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:16:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:17:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:17:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:17:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:18:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:18:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:18:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:19:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:19:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:19:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:20:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:20:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:20:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:21:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:21:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:21:42 | 80.1
26/11/2015 | 09:22:02 | 80.1
26/11/2015 | 09:22:22 | 80.1
26/11/2015 | 09:22:42 | 79.9
26/11/2015 | 09:23:02 | 78.8
26/11/2015 | 09:23:22 | 78.3
26/11/2015 | 09:23:42 | 79.5
26/11/2015 | 09:24:02 | 81.6
26/11/2015 | 09:24:22 | 83.8
26/11/2015 | 09:24:42 | 86
26/11/2015 | 09:25:02 | 88
26/11/2015 | 09:25:22 | 89.8
26/11/2015 | 09:25:42 | 91.3
26/11/2015 | 09:26:02 | 92.7
26/11/2015 | 09:26:22 | 93.8
26/11/2015 | 09:26:42 | 94.8
26/11/2015 | 09:27:02 | 95.7
26/11/2015 | 09:27:22 | 96.3
26/11/2015 | 09:27:42 | 97
26/11/2015 | 09:28:02 | 97.5
26/11/2015 | 09:28:22 | 97.9
26/11/2015 | 09:28:42 | 98.3
26/11/2015 | 09:29:02 | 98.6
26/11/2015 | 09:29:22 | 98.8
26/11/2015 | 09:29:42 | 99.1
26/11/2015 | 09:30:02 | 99.3
26/11/2015 | 09:30:22 | 99.4
26/11/2015 | 09:30:42 | 99.5
26/11/2015 | 09:31:02 | 99.6
26/11/2015 | 09:31:22 | 99.8
26/11/2015 | 09:31:42 | 99.8
26/11/2015 | 09:32:02 | 99.9
26/11/2015 | 09:32:22 | 99.9
26/11/2015 | 09:32:42 | 100
26/11/2015 | 09:33:02 | 100
26/11/2015 | 09:33:22 | 100.1
26/11/2015 | 09:33:42 | 100.1
26/11/2015 | 09:34:02 | 100.1
26/11/2015 | 09:34:22 | 100.1
26/11/2015 | 09:34:42 | 100.1
26/11/2015 | 09:35:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:35:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:35:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:36:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:36:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:36:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:37:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:37:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:37:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:38:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:38:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:38:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:39:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:39:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:39:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:40:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:40:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:40:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:41:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:41:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:41:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:42:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:42:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:42:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:43:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:43:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:43:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:44:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:44:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:44:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:45:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:45:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:45:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:46:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:46:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:46:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:47:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:47:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:47:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:48:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:48:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:48:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:49:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:49:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:49:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:50:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:50:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:50:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:51:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:51:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:51:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:52:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:52:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:52:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:53:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:53:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:53:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:54:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:54:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:54:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:55:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:55:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:55:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:56:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:56:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:56:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:57:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:57:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:57:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:58:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:58:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:58:42 | 100.2
26/11/2015 | 09:59:02 | 100.2
26/11/2015 | 09:59:22 | 100.2
26/11/2015 | 09:59:42 | 100.4
26/11/2015 | 10:00:02 | 101.7
26/11/2015 | 10:00:22 | 103.4
26/11/2015 | 10:00:42 | 105.3
26/11/2015 | 10:01:02 | 107.1
26/11/2015 | 10:01:22 | 108.8
26/11/2015 | 10:01:42 | 110.3
26/11/2015 | 10:02:02 | 111.6
26/11/2015 | 10:02:22 | 112.8
26/11/2015 | 10:02:42 | 113.8
26/11/2015 | 10:03:02 | 114.7
26/11/2015 | 10:03:22 | 115.5
26/11/2015 | 10:03:42 | 116.1
26/11/2015 | 10:04:02 | 116.7
26/11/2015 | 10:04:22 | 117.2
26/11/2015 | 10:04:42 | 117.6
26/11/2015 | 10:05:02 | 117.9
26/11/2015 | 10:05:22 | 118.3
26/11/2015 | 10:05:42 | 118.6
26/11/2015 | 10:06:02 | 118.8
26/11/2015 | 10:06:22 | 119
26/11/2015 | 10:06:42 | 119.2
26/11/2015 | 10:07:02 | 119.3
26/11/2015 | 10:07:22 | 119.4
26/11/2015 | 10:07:42 | 119.5
26/11/2015 | 10:08:02 | 119.7
26/11/2015 | 10:08:22 | 119.7
26/11/2015 | 10:08:42 | 119.8
26/11/2015 | 10:09:02 | 119.8
26/11/2015 | 10:09:22 | 119.9
26/11/2015 | 10:09:42 | 120
26/11/2015 | 10:10:02 | 120
26/11/2015 | 10:10:22 | 120
26/11/2015 | 10:10:42 | 120.1
26/11/2015 | 10:11:02 | 120.1
26/11/2015 | 10:11:22 | 120.1
26/11/2015 | 10:11:42 | 120.1
26/11/2015 | 10:12:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:12:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:12:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:13:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:13:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:13:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:14:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:14:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:14:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:15:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:15:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:15:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:16:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:16:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:16:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:17:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:17:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:17:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:18:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:18:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:18:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:19:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:19:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:19:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:20:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:20:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:20:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:21:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:21:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:21:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:22:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:22:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:22:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:23:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:23:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:23:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:24:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:24:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:24:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:25:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:25:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:25:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:26:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:26:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:26:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:27:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:27:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:27:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:28:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:28:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:28:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:29:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:29:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:29:42 | 120.2
26/11/2015 | 10:30:02 | 120.2
26/11/2015 | 10:30:22 | 120.2
26/11/2015 | 10:30:42 | 120
26/11/2015 | 10:31:02 | 119.4
26/11/2015 | 10:31:22 | 118
26/11/2015 | 10:31:42 | 116.1
26/11/2015 | 10:32:02 | 114
26/11/2015 | 10:32:22 | 111.5
26/11/2015 | 10:32:42 | 109
26/11/2015 | 10:33:02 | 106.3
26/11/2015 | 10:33:22 | 102.2
26/11/2015 | 10:33:42 | 96.7
26/11/2015 | 10:34:02 | 91.1
26/11/2015 | 10:34:22 | 86.2
26/11/2015 | 10:34:42 | 82.1
26/11/2015 | 10:35:02 | 78.6
26/11/2015 | 10:35:22 | 75.7
26/11/2015 | 10:35:42 | 73
26/11/2015 | 10:36:02 | 70.7
26/11/2015 | 10:36:22 | 65.6

## With stainlass steel capsule
Relevé du Thermobouton : EF0000004611BD41
Date de la relève : 26/11/2015 10:37:44
Date | Heure | Température
26/11/2015 | 08:39:12 | 22.8 | Numéro de Série | EF0000004611BD41
26/11/2015 | 08:39:32 | 22.8 | Type de ThermoBouton | 22T, 8K 0/+125°C
26/11/2015 | 08:39:52 | 22.7 | Résolution | 0.1
26/11/2015 | 08:40:12 | 22.7 | Etat de la mission | En cours
26/11/2015 | 08:40:32 | 22.7 | Début de la mission | 26/11/2015 08:39:12
26/11/2015 | 08:40:52 | 22.7 | Ré-écriture sur mémoire pleine | impossible
26/11/2015 | 08:41:12 | 22.6 |  | non réalisé
26/11/2015 | 08:41:32 | 22.6 | Démarrage si dépassement d'une alarme | non
26/11/2015 | 08:41:52 | 22.6 | Unité de mesure | °C
26/11/2015 | 08:42:12 | 22.6 | Horloge temps réel du PC | 26/11/2015 10:37:44
26/11/2015 | 08:42:32 | 22.8 | Horloge temps réel du Bouton | 26/11/2015 10:37:44
26/11/2015 | 08:42:52 | 22.9 | Echantillons depuis le début de la mission | 356
26/11/2015 | 08:43:12 | 22.9 | Echantillons depuis la mise en service du Bouton | 938
26/11/2015 | 08:43:32 | 22.9 | Compte à rebours | 0 Mins
26/11/2015 | 08:43:52 | 22.9 | Fréquence de mesure | 20 Secs
26/11/2015 | 08:44:12 | 23 | Alarme Basse | 0
26/11/2015 | 08:44:32 | 23.1 | Tempo Basse | 0 Secs
26/11/2015 | 08:44:52 | 23.1 | Alarme Haute | 125
26/11/2015 | 08:45:12 | 23.1 | Tempo Haute | 0 Secs
26/11/2015 | 08:45:32 | 23.1
26/11/2015 | 08:45:52 | 23.1 | Information sur la mission :
26/11/2015 | 08:46:12 | 23.1
26/11/2015 | 08:46:32 | 23.1
26/11/2015 | 08:46:52 | 23.1
26/11/2015 | 08:47:12 | 23.1
26/11/2015 | 08:47:32 | 23.1 |  |  | 22T with stainless steel capsule
26/11/2015 | 08:47:52 | 23.1
26/11/2015 | 08:48:12 | 23.1
26/11/2015 | 08:48:32 | 23.1
26/11/2015 | 08:48:52 | 23.1
26/11/2015 | 08:49:12 | 23
26/11/2015 | 08:49:32 | 23
26/11/2015 | 08:49:52 | 23
26/11/2015 | 08:50:12 | 23
26/11/2015 | 08:50:32 | 23
26/11/2015 | 08:50:52 | 22.9
26/11/2015 | 08:51:12 | 22.9
26/11/2015 | 08:51:32 | 22.9
26/11/2015 | 08:51:52 | 22.9
26/11/2015 | 08:52:12 | 22.9
26/11/2015 | 08:52:32 | 22.9
26/11/2015 | 08:52:52 | 31.7
26/11/2015 | 08:53:12 | 44
26/11/2015 | 08:53:32 | 53.1
26/11/2015 | 08:53:52 | 59.9
26/11/2015 | 08:54:12 | 65.1
26/11/2015 | 08:54:32 | 68.9
26/11/2015 | 08:54:52 | 71.7
26/11/2015 | 08:55:12 | 73.8
26/11/2015 | 08:55:32 | 75.5
26/11/2015 | 08:55:52 | 76.6
26/11/2015 | 08:56:12 | 77.5
26/11/2015 | 08:56:32 | 78.1
26/11/2015 | 08:56:52 | 78.6
26/11/2015 | 08:57:12 | 79
26/11/2015 | 08:57:32 | 79.2
26/11/2015 | 08:57:52 | 79.4
26/11/2015 | 08:58:12 | 79.5
26/11/2015 | 08:58:32 | 79.6
26/11/2015 | 08:58:52 | 79.7
26/11/2015 | 08:59:12 | 79.8
26/11/2015 | 08:59:32 | 79.8
26/11/2015 | 08:59:52 | 79.8
26/11/2015 | 09:00:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:00:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:00:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:01:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:01:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:01:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:02:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:02:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:02:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:03:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:03:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:03:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:04:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:04:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:04:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:05:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:05:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:05:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:06:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:06:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:06:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:07:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:07:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:07:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:08:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:08:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:08:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:09:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:09:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:09:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:10:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:10:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:10:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:11:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:11:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:11:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:12:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:12:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:12:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:13:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:13:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:13:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:14:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:14:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:14:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:15:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:15:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:15:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:16:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:16:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:16:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:17:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:17:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:17:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:18:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:18:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:18:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:19:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:19:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:19:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:20:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:20:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:20:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:21:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:21:32 | 79.9
26/11/2015 | 09:21:52 | 79.9
26/11/2015 | 09:22:12 | 79.9
26/11/2015 | 09:22:32 | 79.3
26/11/2015 | 09:22:52 | 77.9
26/11/2015 | 09:23:12 | 80.1
26/11/2015 | 09:23:32 | 83.7
26/11/2015 | 09:23:52 | 87.2
26/11/2015 | 09:24:12 | 90.2
26/11/2015 | 09:24:32 | 92.6
26/11/2015 | 09:24:52 | 94.4
26/11/2015 | 09:25:12 | 95.7
26/11/2015 | 09:25:32 | 96.8
26/11/2015 | 09:25:52 | 97.5
26/11/2015 | 09:26:12 | 98.2
26/11/2015 | 09:26:32 | 98.6
26/11/2015 | 09:26:52 | 99
26/11/2015 | 09:27:12 | 99.2
26/11/2015 | 09:27:32 | 99.4
26/11/2015 | 09:27:52 | 99.5
26/11/2015 | 09:28:12 | 99.7
26/11/2015 | 09:28:32 | 99.7
26/11/2015 | 09:28:52 | 99.8
26/11/2015 | 09:29:12 | 99.8
26/11/2015 | 09:29:32 | 99.9
26/11/2015 | 09:29:52 | 99.9
26/11/2015 | 09:30:12 | 100
26/11/2015 | 09:30:32 | 100
26/11/2015 | 09:30:52 | 100
26/11/2015 | 09:31:12 | 100
26/11/2015 | 09:31:32 | 100
26/11/2015 | 09:31:52 | 100
26/11/2015 | 09:32:12 | 100
26/11/2015 | 09:32:32 | 100
26/11/2015 | 09:32:52 | 100
26/11/2015 | 09:33:12 | 100
26/11/2015 | 09:33:32 | 100
26/11/2015 | 09:33:52 | 100
26/11/2015 | 09:34:12 | 100
26/11/2015 | 09:34:32 | 100
26/11/2015 | 09:34:52 | 100
26/11/2015 | 09:35:12 | 100
26/11/2015 | 09:35:32 | 100
26/11/2015 | 09:35:52 | 100
26/11/2015 | 09:36:12 | 100
26/11/2015 | 09:36:32 | 100
26/11/2015 | 09:36:52 | 100
26/11/2015 | 09:37:12 | 100
26/11/2015 | 09:37:32 | 100
26/11/2015 | 09:37:52 | 100
26/11/2015 | 09:38:12 | 100
26/11/2015 | 09:38:32 | 100
26/11/2015 | 09:38:52 | 100
26/11/2015 | 09:39:12 | 100
26/11/2015 | 09:39:32 | 100
26/11/2015 | 09:39:52 | 100
26/11/2015 | 09:40:12 | 100
26/11/2015 | 09:40:32 | 100
26/11/2015 | 09:40:52 | 100
26/11/2015 | 09:41:12 | 100
26/11/2015 | 09:41:32 | 100
26/11/2015 | 09:41:52 | 100
26/11/2015 | 09:42:12 | 100
26/11/2015 | 09:42:32 | 100
26/11/2015 | 09:42:52 | 100
26/11/2015 | 09:43:12 | 100
26/11/2015 | 09:43:32 | 100
26/11/2015 | 09:43:52 | 100
26/11/2015 | 09:44:12 | 100
26/11/2015 | 09:44:32 | 100
26/11/2015 | 09:44:52 | 100
26/11/2015 | 09:45:12 | 100
26/11/2015 | 09:45:32 | 100
26/11/2015 | 09:45:52 | 100
26/11/2015 | 09:46:12 | 100
26/11/2015 | 09:46:32 | 100
26/11/2015 | 09:46:52 | 100
26/11/2015 | 09:47:12 | 100
26/11/2015 | 09:47:32 | 100
26/11/2015 | 09:47:52 | 100
26/11/2015 | 09:48:12 | 100
26/11/2015 | 09:48:32 | 100
26/11/2015 | 09:48:52 | 100
26/11/2015 | 09:49:12 | 100
26/11/2015 | 09:49:32 | 100
26/11/2015 | 09:49:52 | 100
26/11/2015 | 09:50:12 | 100
26/11/2015 | 09:50:32 | 100
26/11/2015 | 09:50:52 | 100
26/11/2015 | 09:51:12 | 100
26/11/2015 | 09:51:32 | 100
26/11/2015 | 09:51:52 | 100
26/11/2015 | 09:52:12 | 100
26/11/2015 | 09:52:32 | 100
26/11/2015 | 09:52:52 | 100
26/11/2015 | 09:53:12 | 100
26/11/2015 | 09:53:32 | 100
26/11/2015 | 09:53:52 | 100
26/11/2015 | 09:54:12 | 100
26/11/2015 | 09:54:32 | 100
26/11/2015 | 09:54:52 | 100
26/11/2015 | 09:55:12 | 100
26/11/2015 | 09:55:32 | 100
26/11/2015 | 09:55:52 | 100
26/11/2015 | 09:56:12 | 100
26/11/2015 | 09:56:32 | 100
26/11/2015 | 09:56:52 | 100
26/11/2015 | 09:57:12 | 100
26/11/2015 | 09:57:32 | 100
26/11/2015 | 09:57:52 | 100
26/11/2015 | 09:58:12 | 100
26/11/2015 | 09:58:32 | 100
26/11/2015 | 09:58:52 | 100
26/11/2015 | 09:59:12 | 100
26/11/2015 | 09:59:32 | 101.6
26/11/2015 | 09:59:52 | 104.6
26/11/2015 | 10:00:12 | 107.5
26/11/2015 | 10:00:32 | 110.1
26/11/2015 | 10:00:52 | 112.2
26/11/2015 | 10:01:12 | 114
26/11/2015 | 10:01:32 | 115.3
26/11/2015 | 10:01:52 | 116.4
26/11/2015 | 10:02:12 | 117.1
26/11/2015 | 10:02:32 | 117.7
26/11/2015 | 10:02:52 | 118.2
26/11/2015 | 10:03:12 | 118.6
26/11/2015 | 10:03:32 | 118.8
26/11/2015 | 10:03:52 | 119
26/11/2015 | 10:04:12 | 119.2
26/11/2015 | 10:04:32 | 119.3
26/11/2015 | 10:04:52 | 119.4
26/11/2015 | 10:05:12 | 119.5
26/11/2015 | 10:05:32 | 119.5
26/11/2015 | 10:05:52 | 119.5
26/11/2015 | 10:06:12 | 119.5
26/11/2015 | 10:06:32 | 119.6
26/11/2015 | 10:06:52 | 119.6
26/11/2015 | 10:07:12 | 119.6
26/11/2015 | 10:07:32 | 119.6
26/11/2015 | 10:07:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:08:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:08:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:08:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:09:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:09:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:09:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:10:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:10:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:10:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:11:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:11:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:11:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:12:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:12:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:12:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:13:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:13:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:13:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:14:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:14:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:14:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:15:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:15:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:15:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:16:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:16:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:16:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:17:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:17:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:17:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:18:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:18:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:18:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:19:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:19:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:19:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:20:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:20:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:20:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:21:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:21:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:21:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:22:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:22:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:22:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:23:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:23:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:23:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:24:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:24:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:24:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:25:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:25:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:25:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:26:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:26:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:26:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:27:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:27:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:27:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:28:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:28:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:28:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:29:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:29:32 | 119.7
26/11/2015 | 10:29:52 | 119.7
26/11/2015 | 10:30:12 | 119.7
26/11/2015 | 10:30:32 | 119.1
26/11/2015 | 10:30:52 | 117.7
26/11/2015 | 10:31:12 | 115.8
26/11/2015 | 10:31:32 | 113.7
26/11/2015 | 10:31:52 | 111.2
26/11/2015 | 10:32:12 | 108.7
26/11/2015 | 10:32:32 | 106.1
26/11/2015 | 10:32:52 | 103.3
26/11/2015 | 10:33:12 | 94.1
26/11/2015 | 10:33:32 | 85.6
26/11/2015 | 10:33:52 | 78.1
26/11/2015 | 10:34:12 | 72.7
26/11/2015 | 10:34:32 | 68.4
26/11/2015 | 10:34:52 | 65
26/11/2015 | 10:35:12 | 62.2
26/11/2015 | 10:35:32 | 60
26/11/2015 | 10:35:52 | 58.1
26/11/2015 | 10:36:12 | 56.3
26/11/2015 | 10:36:32 | 54.6
26/11/2015 | 10:36:52 | 53.1
26/11/2015 | 10:37:12 | 51.7
26/11/2015 | 10:37:32 | 50

## With DAL0096 capsule
Relevé du Thermobouton : 640000002C645441
Date de la relève : 26/11/2015 10:38:54
Date | Heure | Température
26/11/2015 | 08:40:16 | 22.9 | Numéro de Série | 640000002C645441
26/11/2015 | 08:40:36 | 22.9 | Type de ThermoBouton | 22T, 8K 0/+125°C
26/11/2015 | 08:40:56 | 22.9 | Résolution | 0.1
26/11/2015 | 08:41:16 | 22.9 | Etat de la mission | En cours
26/11/2015 | 08:41:36 | 22.9 | Début de la mission | 26/11/2015 08:40:16
26/11/2015 | 08:41:56 | 22.9 | Ré-écriture sur mémoire pleine | impossible
26/11/2015 | 08:42:16 | 22.9 |  | non réalisé
26/11/2015 | 08:42:36 | 22.9 | Démarrage si dépassement d'une alarme | non
26/11/2015 | 08:42:56 | 22.9 | Unité de mesure | °C
26/11/2015 | 08:43:16 | 22.9 | Horloge temps réel du PC | 26/11/2015 10:38:53
26/11/2015 | 08:43:36 | 22.9 | Horloge temps réel du Bouton | 26/11/2015 10:38:54
26/11/2015 | 08:43:56 | 22.9 | Echantillons depuis le début de la mission | 356
26/11/2015 | 08:44:16 | 22.9 | Echantillons depuis la mise en service du Bouton | 964
26/11/2015 | 08:44:36 | 23 | Compte à rebours | 0 Mins
26/11/2015 | 08:44:56 | 23 | Fréquence de mesure | 20 Secs
26/11/2015 | 08:45:16 | 23 | Alarme Basse | 0
26/11/2015 | 08:45:36 | 23 | Tempo Basse | 0 Secs
26/11/2015 | 08:45:56 | 23 | Alarme Haute | 125
26/11/2015 | 08:46:16 | 22.9 | Tempo Haute | 0 Secs
26/11/2015 | 08:46:36 | 22.9
26/11/2015 | 08:46:56 | 22.9 | Information sur la mission :
26/11/2015 | 08:47:16 | 22.9
26/11/2015 | 08:47:36 | 22.9
26/11/2015 | 08:47:56 | 22.9
26/11/2015 | 08:48:16 | 22.9
26/11/2015 | 08:48:36 | 22.9
26/11/2015 | 08:48:56 | 22.9
26/11/2015 | 08:49:16 | 22.9
26/11/2015 | 08:49:36 | 22.9
26/11/2015 | 08:49:56 | 22.9
26/11/2015 | 08:50:16 | 22.9
26/11/2015 | 08:50:36 | 22.9
26/11/2015 | 08:50:56 | 22.9
26/11/2015 | 08:51:16 | 22.9
26/11/2015 | 08:51:36 | 22.9
26/11/2015 | 08:51:56 | 22.9
26/11/2015 | 08:52:16 | 22.9
26/11/2015 | 08:52:36 | 22.9
26/11/2015 | 08:52:56 | 38.8
26/11/2015 | 08:53:16 | 58.2
26/11/2015 | 08:53:36 | 68.5
26/11/2015 | 08:53:56 | 73.9
26/11/2015 | 08:54:16 | 76.8
26/11/2015 | 08:54:36 | 78.4
26/11/2015 | 08:54:56 | 79.2
26/11/2015 | 08:55:16 | 79.5
26/11/2015 | 08:55:36 | 79.8
26/11/2015 | 08:55:56 | 79.9
26/11/2015 | 08:56:16 | 80
26/11/2015 | 08:56:36 | 80
26/11/2015 | 08:56:56 | 80
26/11/2015 | 08:57:16 | 80
26/11/2015 | 08:57:36 | 80
26/11/2015 | 08:57:56 | 80
26/11/2015 | 08:58:16 | 80
26/11/2015 | 08:58:36 | 80
26/11/2015 | 08:58:56 | 80
26/11/2015 | 08:59:16 | 80
26/11/2015 | 08:59:36 | 80
26/11/2015 | 08:59:56 | 80
26/11/2015 | 09:00:16 | 80
26/11/2015 | 09:00:36 | 80
26/11/2015 | 09:00:56 | 80
26/11/2015 | 09:01:16 | 80
26/11/2015 | 09:01:36 | 80
26/11/2015 | 09:01:56 | 80
26/11/2015 | 09:02:16 | 80
26/11/2015 | 09:02:36 | 80
26/11/2015 | 09:02:56 | 80
26/11/2015 | 09:03:16 | 80
26/11/2015 | 09:03:36 | 80
26/11/2015 | 09:03:56 | 80
26/11/2015 | 09:04:16 | 80
26/11/2015 | 09:04:36 | 80
26/11/2015 | 09:04:56 | 80
26/11/2015 | 09:05:16 | 80
26/11/2015 | 09:05:36 | 80
26/11/2015 | 09:05:56 | 80
26/11/2015 | 09:06:16 | 80
26/11/2015 | 09:06:36 | 80
26/11/2015 | 09:06:56 | 80
26/11/2015 | 09:07:16 | 80
26/11/2015 | 09:07:36 | 80
26/11/2015 | 09:07:56 | 80
26/11/2015 | 09:08:16 | 80
26/11/2015 | 09:08:36 | 80
26/11/2015 | 09:08:56 | 80
26/11/2015 | 09:09:16 | 80
26/11/2015 | 09:09:36 | 80
26/11/2015 | 09:09:56 | 80
26/11/2015 | 09:10:16 | 80
26/11/2015 | 09:10:36 | 80
26/11/2015 | 09:10:56 | 80
26/11/2015 | 09:11:16 | 80
26/11/2015 | 09:11:36 | 80
26/11/2015 | 09:11:56 | 80
26/11/2015 | 09:12:16 | 80
26/11/2015 | 09:12:36 | 80.1
26/11/2015 | 09:12:56 | 80.1
26/11/2015 | 09:13:16 | 80.1
26/11/2015 | 09:13:36 | 80
26/11/2015 | 09:13:56 | 80
26/11/2015 | 09:14:16 | 80.1
26/11/2015 | 09:14:36 | 80
26/11/2015 | 09:14:56 | 80
26/11/2015 | 09:15:16 | 80
26/11/2015 | 09:15:36 | 80
26/11/2015 | 09:15:56 | 80
26/11/2015 | 09:16:16 | 80
26/11/2015 | 09:16:36 | 80
26/11/2015 | 09:16:56 | 80
26/11/2015 | 09:17:16 | 80
26/11/2015 | 09:17:36 | 80
26/11/2015 | 09:17:56 | 80
26/11/2015 | 09:18:16 | 80
26/11/2015 | 09:18:36 | 80
26/11/2015 | 09:18:56 | 80
26/11/2015 | 09:19:16 | 80
26/11/2015 | 09:19:36 | 80.1
26/11/2015 | 09:19:56 | 80
26/11/2015 | 09:20:16 | 80
26/11/2015 | 09:20:36 | 80
26/11/2015 | 09:20:56 | 80
26/11/2015 | 09:21:16 | 80
26/11/2015 | 09:21:36 | 80
26/11/2015 | 09:21:56 | 80
26/11/2015 | 09:22:16 | 80
26/11/2015 | 09:22:36 | 76.8
26/11/2015 | 09:22:56 | 70.8
26/11/2015 | 09:23:16 | 78.7
26/11/2015 | 09:23:36 | 86.9
26/11/2015 | 09:23:56 | 92.2
26/11/2015 | 09:24:16 | 95.4
26/11/2015 | 09:24:36 | 97.3
26/11/2015 | 09:24:56 | 98.4
26/11/2015 | 09:25:16 | 99.1
26/11/2015 | 09:25:36 | 99.6
26/11/2015 | 09:25:56 | 99.8
26/11/2015 | 09:26:16 | 100
26/11/2015 | 09:26:36 | 100.1
26/11/2015 | 09:26:56 | 100.1
26/11/2015 | 09:27:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:27:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:27:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:28:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:28:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:28:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:29:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:29:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:29:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:30:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:30:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:30:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:31:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:31:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:31:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:32:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:32:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:32:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:33:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:33:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:33:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:34:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:34:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:34:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:35:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:35:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:35:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:36:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:36:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:36:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:37:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:37:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:37:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:38:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:38:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:38:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:39:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:39:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:39:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:40:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:40:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:40:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:41:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:41:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:41:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:42:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:42:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:42:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:43:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:43:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:43:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:44:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:44:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:44:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:45:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:45:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:45:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:46:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:46:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:46:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:47:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:47:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:47:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:48:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:48:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:48:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:49:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:49:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:49:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:50:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:50:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:50:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:51:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:51:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:51:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:52:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:52:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:52:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:53:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:53:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:53:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:54:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:54:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:54:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:55:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:55:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:55:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:56:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:56:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:56:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:57:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:57:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:57:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:58:16 | 100.2
26/11/2015 | 09:58:36 | 100.2
26/11/2015 | 09:58:56 | 100.2
26/11/2015 | 09:59:16 | 100.1
26/11/2015 | 09:59:36 | 103.5
26/11/2015 | 09:59:56 | 108.7
26/11/2015 | 10:00:16 | 112.5
26/11/2015 | 10:00:36 | 115.1
26/11/2015 | 10:00:56 | 116.9
26/11/2015 | 10:01:16 | 118
26/11/2015 | 10:01:36 | 118.7
26/11/2015 | 10:01:56 | 119.1
26/11/2015 | 10:02:16 | 119.5
26/11/2015 | 10:02:36 | 119.6
26/11/2015 | 10:02:56 | 119.8
26/11/2015 | 10:03:16 | 119.8
26/11/2015 | 10:03:36 | 119.9
26/11/2015 | 10:03:56 | 120
26/11/2015 | 10:04:16 | 120
26/11/2015 | 10:04:36 | 120
26/11/2015 | 10:04:56 | 120
26/11/2015 | 10:05:16 | 120
26/11/2015 | 10:05:36 | 120
26/11/2015 | 10:05:56 | 120
26/11/2015 | 10:06:16 | 120
26/11/2015 | 10:06:36 | 120
26/11/2015 | 10:06:56 | 120
26/11/2015 | 10:07:16 | 120
26/11/2015 | 10:07:36 | 120
26/11/2015 | 10:07:56 | 120
26/11/2015 | 10:08:16 | 120
26/11/2015 | 10:08:36 | 120
26/11/2015 | 10:08:56 | 120
26/11/2015 | 10:09:16 | 120
26/11/2015 | 10:09:36 | 120
26/11/2015 | 10:09:56 | 120
26/11/2015 | 10:10:16 | 120
26/11/2015 | 10:10:36 | 120
26/11/2015 | 10:10:56 | 120
26/11/2015 | 10:11:16 | 120
26/11/2015 | 10:11:36 | 120
26/11/2015 | 10:11:56 | 120
26/11/2015 | 10:12:16 | 120
26/11/2015 | 10:12:36 | 120
26/11/2015 | 10:12:56 | 120
26/11/2015 | 10:13:16 | 120
26/11/2015 | 10:13:36 | 120
26/11/2015 | 10:13:56 | 120
26/11/2015 | 10:14:16 | 120
26/11/2015 | 10:14:36 | 120
26/11/2015 | 10:14:56 | 120
26/11/2015 | 10:15:16 | 120
26/11/2015 | 10:15:36 | 120
26/11/2015 | 10:15:56 | 120
26/11/2015 | 10:16:16 | 120
26/11/2015 | 10:16:36 | 120
26/11/2015 | 10:16:56 | 120
26/11/2015 | 10:17:16 | 120
26/11/2015 | 10:17:36 | 120
26/11/2015 | 10:17:56 | 120
26/11/2015 | 10:18:16 | 120
26/11/2015 | 10:18:36 | 120
26/11/2015 | 10:18:56 | 120
26/11/2015 | 10:19:16 | 120
26/11/2015 | 10:19:36 | 120
26/11/2015 | 10:19:56 | 120
26/11/2015 | 10:20:16 | 120
26/11/2015 | 10:20:36 | 120
26/11/2015 | 10:20:56 | 120
26/11/2015 | 10:21:16 | 120
26/11/2015 | 10:21:36 | 120
26/11/2015 | 10:21:56 | 120
26/11/2015 | 10:22:16 | 120
26/11/2015 | 10:22:36 | 120
26/11/2015 | 10:22:56 | 120
26/11/2015 | 10:23:16 | 120
26/11/2015 | 10:23:36 | 120
26/11/2015 | 10:23:56 | 120
26/11/2015 | 10:24:16 | 120
26/11/2015 | 10:24:36 | 120
26/11/2015 | 10:24:56 | 120
26/11/2015 | 10:25:16 | 120
26/11/2015 | 10:25:36 | 120
26/11/2015 | 10:25:56 | 120
26/11/2015 | 10:26:16 | 120
26/11/2015 | 10:26:36 | 120
26/11/2015 | 10:26:56 | 120
26/11/2015 | 10:27:16 | 120
26/11/2015 | 10:27:36 | 120
26/11/2015 | 10:27:56 | 120
26/11/2015 | 10:28:16 | 120
26/11/2015 | 10:28:36 | 120
26/11/2015 | 10:28:56 | 120
26/11/2015 | 10:29:16 | 120
26/11/2015 | 10:29:36 | 120
26/11/2015 | 10:29:56 | 120
26/11/2015 | 10:30:16 | 120
26/11/2015 | 10:30:36 | 117.2
26/11/2015 | 10:30:56 | 111.2
26/11/2015 | 10:31:16 | 104.3
26/11/2015 | 10:31:36 | 97.6
26/11/2015 | 10:31:56 | 91.2
26/11/2015 | 10:32:16 | 85.2
26/11/2015 | 10:32:36 | 79.8
26/11/2015 | 10:32:56 | 74.8
26/11/2015 | 10:33:16 | 66.2
26/11/2015 | 10:33:36 | 58.9
26/11/2015 | 10:33:56 | 53.7
26/11/2015 | 10:34:16 | 50.2
26/11/2015 | 10:34:36 | 47.4
26/11/2015 | 10:34:56 | 45.1
26/11/2015 | 10:35:16 | 43
26/11/2015 | 10:35:36 | 41.2
26/11/2015 | 10:35:56 | 39.6
26/11/2015 | 10:36:16 | 37.9
26/11/2015 | 10:36:36 | 36.4
26/11/2015 | 10:36:56 | 35
26/11/2015 | 10:37:16 | 33.7
26/11/2015 | 10:37:36 | 32.7
26/11/2015 | 10:37:56 | 31.7
26/11/2015 | 10:38:16 | 30.8
26/11/2015 | 10:38:36 | 30